BH67F2752開發板使用說明

- 一、操作步驟

- 將開發板上SERSOR部分的接口接上紅外熱電堆傳感器，市面上大部分傳感器引腳圖如下：

| - 傳感器PIN | - 開發板接口 |
| --- | --- |
| - PIN1 | - VTP+ |
| - PIN2 | - NTC+ |
| - PIN3 | - VTP- |
| - PIN4 | - NTC- |

- 將傳感器與開發板按照以上方式接好。

- Vbat和GND之間接入3V~5V電壓（若P1上面兩個焊盤相連，則VDD來源於HT7530，為3V；若P1下面兩個焊盤相連，則VDD來源於Vbat）。

- 開發板上電後默認為測溫模式，按下KEY2即可測量溫度，並顯示結果於LCD屏上。

- 校準流程

- 本開發板採用25℃、37℃進行兩點校準，具體校準流程如下：

- 開發板上電

- ↓

- 按下KEY1進入校準模式，顯示Corr，然後顯示環境溫度

- ↓

- 按下KEY3，顯示C1，然後將傳感器探頭對準25℃黑體

- ↓

- 按下KEY3，此時25℃校準完成，顯示C2，然後將傳感器探頭對準37℃黑體

- ↓

- 按下KEY3，此時37℃校準完成，顯示OK或FAIL（OK：校準成功；FAIL：校準失敗）

- ↓

- 按下KEY3，回到測溫模式