## 功耗评估3V(MLZ1608N4R7LT)
输入 | PerC | 连接时间占比(%) | 100 | 0：全广播；100：全连接；1~99：广播+连接 | [8 empty] | 发送次数 | 1 | N_TTX = 0 or 1
| TTX | 发送间隔(ms) | 60000 | 以发送间隔为周期 | [8 empty] | 连接次数 | 59 | N_TC = TTX / TC * PerC
| TC | 连接间隔(ms) | 1000 | [9 empty] | 广播次数 | 0 | N_TB = TTX / TB * （1 - PerC）
| TB | 广播间隔(ms) | 1000 | [9 empty] | 测量次数 | 6 | N_TM = TTX / TM
| TM | 测量间隔(ms) | 10000
| BATC | 电池容量(mAh) | 15
输出 | IAFE | AFE平均功耗μA | 5.0881 | [9 empty] | (AFE) BH66F2455 | 功能模块 | 实测工作电流(μA) | T1 | T2 | T3
| IBLE | BLE平均功耗μA | 14.9406 | [10 empty] | OPA1 | 0.43 | ON | ON | ON
| IAVG | 总平均功耗μA | 20.0287 | [10 empty] | OPA2 | 0.43 | ON | ON | ON
| Day | 可使用天数(容量80%) | 24.9642 | [10 empty] | OPA3 | 0.38 | OFF | OFF | OFF
[14 empty] | DAC1 | 0.43 | ON | ON | ON
(AFE) BH66F2455 | 功能 | 实测工作电流(μA) (测量值) | 典型工作时间(ms) (测量值) | 典型耗电量(μA*s) | 耗电占比 | [8 empty] | DAC2 | 0.43 | ON | ON | ON
| T1工作 | 269.3 | 70.925 | 19.1001 | 6.256% | [8 empty] | DAC3 | 0.43 | OFF | OFF | OFF
| T2工作测量 | 411.2 | 199.2 | 81.911 | 26.83% | [8 empty] | DACVREF | 1.38 | ON | ON | ON
| T3激励休眠 | 3.42 | 59729.875 | 204.2762 | 66.91% | [8 empty] | ADC | 395 | OFF | ON | OFF
[14 empty] | MCU@4MHz | 266.2 | ON | OFF | OFF
(BLE) HT32F67595 | 功能 | 实测工作电流(μA) (测量值) | 典型工作时间(ms) (测量值) | 典型耗电量(μA*s) | 耗电占比 | [8 empty] | MCU@400kHz | 36 | OFF | OFF | OFF
| T1工作 | 1030 | 71.125 | 73.2588 | 8.169% | [8 empty] | MCU@4MHz空闲模式 | 156.9 | OFF | OFF | OFF
| T2休眠 | 5.34 | 59580.376 | 318.1592 | 35.48% | [8 empty] | MCU@400kHz空闲模式 | 13.1 | OFF | ON | OFF
| T3广播 | 1230 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | HALT | 0.32 | OFF | OFF | ON
| T4连接 | 1450 | 342.2 | 496.19 | 55.33% | [8 empty] | 总电流μA |  | 269.3 | 411.2 | 3.42
| T5数据发送（17Bytes) | 1450 | 6.299 | 9.1336 | 1.019% | [8 empty] | 说明 |  | 工作状态 测量电路开启 MCU 4MHz运行 ADC未测量 | 测量状态 测量电路开启 MCU 400kHz空闲模式下运行 ADC测量 | 激励状态 测量电路开启 MCU休眠 ADC未测量
AFE↔BLE波特率 | 38400
BLE | T1_1 | T1_2 | T2_1 |  |  | T1_3 | T1_4 | T1_5 | T1_6 | T1_7 | T1_8 | T2_2 | T3 |  | T4 |  | T5
| 唤醒AFE延迟 | 发送测量命令 | 休眠等待AFE测量结果 |  |  | 高速时钟稳定 | OS程序调度：唤醒 | 接收测量数据 | OS程序调度： UART 消息队列 控制AFE休眠 | 数据解析 OS程序调度：BLE休眠 | BLE 协议栈运行 | 休眠 | 广播 |  | 连接 |  | 发送
时间(ms) | 0.3 | 20.3125 | 207 |  |  | 12 | 4.2 | 20.3125 | 6 | 6 | 2 | 59373.376 | 0 |  | 342.2 |  | 6.299 |  | 60000 | 单次周期时间
电流(μA) | 5.34 | 1030 | 5.34 |  |  | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 5.34 | 1230 |  | 1450 |  | 1450
耗电量 | 1.602 | 20921.875 | 1105.38 |  |  | 12360 | 4326 | 20921.875 | 6180 | 6180 | 2060 | 317053.8278 | 0 |  | 496190 |  | 9133.55 |  | 14.9406 | BLE平均功耗
BLE↔AFE | CS拉低延迟 | UART |  |  |  | DRDY拉低延迟 |  | UART | CS拉高 | DRDY拉高
| BLE唤醒AFE | BLE发送测量命令 | AFE数据测量 |  |  | AFE唤醒BLE |  | AFE发送测量数据 | BLE控制休眠AFE | AFE控制休眠BLE
AFE | T1_1 | T1_2 | T1_3 | T2_1 | T2_2 | T1_4 |  | T1_5 | T1_6 | T3
| 唤醒 | 接收测量命令 | 解析命令 | ADC测量 | 电流计算 | 唤醒BLE延迟 |  | 发送测量数据 | 等待BLE控制休眠 | 休眠
时间(ms) | 0.3 | 20.3125 | 7.8 | 175.2 | 24 | 16.2 |  | 20.3125 | 6 | 59729.875 | [8 empty] | 60000 | 单次周期时间
电流(μA) | 269.3 | 269.3 | 269.3 | 411.2 | 411.2 | 269.3 |  | 269.3 | 269.3 | 3.42
耗电量 | 80.79 | 5470.1562 | 2100.54 | 72042.24 | 9868.8 | 4362.66 |  | 5470.1562 | 1615.8 | 204276.1725 | [8 empty] | 5.0881 | AFE平均功耗
Note on D21: 作者: 实测，不同样品的休眠电流4.6~5.6μA

## 功耗评估2.5V(MLZ1608N4R7LT)
输入 | PerC | 连接时间占比(%) | 100 | 0：全广播；100：全连接；1~99：广播+连接 | [8 empty] | 发送次数 | 1 | N_TTX = 0 or 1
| TTX | 发送间隔(ms) | 60000 | 以发送间隔为周期 | [8 empty] | 连接次数 | 59 | N_TC = TTX / TC * PerC
| TC | 连接间隔(ms) | 1000 | [9 empty] | 广播次数 | 0 | N_TB = TTX / TB * （1 - PerC）
| TB | 广播间隔(ms) | 1000 | [9 empty] | 测量次数 | 6 | N_TM = TTX / TM
| TM | 测量间隔(ms) | 10000
| BATC | 电池容量(mAh) | 15
输出 | IAFE | AFE平均功耗μA | 4.6082 | [9 empty] | (AFE) BH66F2455 | 功能模块 | 实测工作电流(μA) | T1 | T2 | T3
| IBLE | BLE平均功耗μA | 18.2178 | [10 empty] | OPA1 | 0.38 | ON | ON | ON
| IAVG | 总平均功耗μA | 22.826 | [10 empty] | OPA2 | 0.39 | ON | ON | ON
| Day | 可使用天数(容量80%) | 21.9048 | [10 empty] | OPA3 | 0.36 | OFF | OFF | OFF
[14 empty] | DAC1 | 0.38 | ON | ON | ON
(AFE) BH66F2455 | 功能 | 实测工作电流(μA) (测量值) | 典型工作时间(ms) (测量值) | 典型耗电量(μA*s) | 耗电占比 | [8 empty] | DAC2 | 0.37 | ON | ON | ON
| T1工作 | 220.56 | 70.925 | 15.6432 | 5.658% | [8 empty] | DAC3 | 0.38 | OFF | OFF | OFF
| T2工作测量 | 355.96 | 199.2 | 70.9072 | 25.65% | [8 empty] | DACVREF | 1.34 | ON | ON | ON
| T3激励休眠 | 3.18 | 59729.875 | 189.941 | 68.7% | [8 empty] | ADC | 343 | OFF | ON | OFF
[14 empty] | MCU@4MHz | 217.7 | ON | OFF | OFF
(BLE) HT32F67595 | 功能 | 实测工作电流(μA) (测量值) | 典型工作时间(ms) (测量值) | 典型耗电量(μA*s) | 耗电占比 | [8 empty] | MCU@400kHz | 31.47 | OFF | OFF | OFF
| T1工作 | 1315 | 71.125 | 93.5294 | 8.554% | [8 empty] | MCU@4MHz空闲模式 | 122.9 | OFF | OFF | OFF
| T2休眠 | 6.81 | 59580.376 | 405.7424 | 37.11% | [8 empty] | MCU@400kHz空闲模式 | 10.1 | OFF | ON | OFF
| T3广播 | 1430 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | HALT | 0.32 | OFF | OFF | ON
| T4连接 | 1705 | 342.2 | 583.451 | 53.36% | [8 empty] | 总电流μA |  | 220.56 | 355.96 | 3.18
| T5数据发送（17Bytes) | 1705 | 6.299 | 10.7398 | 0.9822% | [8 empty] | 说明 |  | 工作状态 测量电路开启 MCU 4MHz运行 ADC未测量 | 测量状态 测量电路开启 MCU 400kHz空闲模式下运行 ADC测量 | 激励状态 测量电路开启 MCU休眠 ADC未测量
AFE↔BLE波特率 | 38400
BLE | T1_1 | T1_2 | T2_1 |  |  | T1_3 | T1_4 | T1_5 | T1_6 | T1_7 | T1_8 | T2_2 | T3 |  | T4 |  | T5
| 唤醒AFE延迟 | 发送测量命令 | 休眠等待AFE测量结果 |  |  | 高速时钟稳定 | OS程序调度：唤醒 | 接收测量数据 | OS程序调度： UART 消息队列 控制AFE休眠 | 数据解析 OS程序调度：BLE休眠 | BLE 协议栈运行 | 休眠 | 广播 |  | 连接 |  | 发送
时间(ms) | 0.3 | 20.3125 | 207 |  |  | 12 | 4.2 | 20.3125 | 6 | 6 | 2 | 59373.376 | 0 |  | 342.2 |  | 6.299 |  | 60000 | 单次周期时间
电流(μA) | 6.81 | 1315 | 6.81 |  |  | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 6.81 | 1430 |  | 1705 |  | 1705
耗电量 | 2.043 | 26710.9375 | 1409.67 |  |  | 15780 | 5523 | 26710.9375 | 7890 | 7890 | 2630 | 404332.6906 | 0 |  | 583451 |  | 10739.795 |  | 18.2178 | BLE平均功耗
BLE↔AFE | CS拉低延迟 | UART |  |  |  | DRDY拉低延迟 |  | UART | CS拉高 | DRDY拉高
| BLE唤醒AFE | BLE发送测量命令 | AFE数据测量 |  |  | AFE唤醒BLE |  | AFE发送测量数据 | BLE控制休眠AFE | AFE控制休眠BLE
AFE | T1_1 | T1_2 | T1_3 | T2_1 | T2_2 | T1_4 |  | T1_5 | T1_6 | T3
| 唤醒 | 接收测量命令 | 解析命令 | ADC测量 | 电流计算 | 唤醒BLE延迟 |  | 发送测量数据 | 等待BLE控制休眠 | 休眠
时间(ms) | 0.3 | 20.3125 | 7.8 | 175.2 | 24 | 16.2 |  | 20.3125 | 6 | 59729.875 | [8 empty] | 60000 | 单次周期时间
电流(μA) | 220.56 | 220.56 | 220.56 | 355.96 | 355.96 | 220.56 |  | 220.56 | 220.56 | 3.18
耗电量 | 66.168 | 4480.125 | 1720.368 | 62364.192 | 8543.04 | 3573.072 |  | 4480.125 | 1323.36 | 189941.0025 | [8 empty] | 4.6082 | AFE平均功耗

## HT32F67595功耗图
| VDD=3V | VDD=2.5V | AFE软件版本：V0.1 BLE软件版本：V0.B BH66F2455 EVM V1.0
单次广播 | 1230 | 1430
单次连接 | 1470 | 1710
休眠 | 5.34 | 6.81
整机：广播间隔1秒，测量间隔10秒，发送间隔60秒 | 19 | 21.5
整机：连接间隔1秒，测量间隔10秒，发送间隔60秒 | 20 | 22.8