## BH66F2452+HT32F69595功耗评估(1.5V)
输入 | PerC | 连接时间占比(%) | 100 | 0：全广播；100：全连接；1~99：广播+连接 | [8 empty] | 发送次数 | 1 | N_TTX = 0 or 1
| TTX | 发送间隔(ms) | 60000 | 以发送间隔为周期 | [8 empty] | 连接次数 | 59 | N_TC = TTX / TC * PerC
| TC | 连接间隔(ms) | 1000 | [9 empty] | 广播次数 | 0 | N_TB = TTX / TB * （1 - PerC）
| TB | 广播间隔(ms) | 1000 | [9 empty] | 测量次数 | 6 | N_TM = TTX / TM
| TM | 测量间隔(ms) | 10000
| BATC | 电池容量(mAh) | 40
输出 | IAFE | AFE平均功耗μA | 10.6373 | [9 empty] | (AFE) BH66F2452 | 功能模块 | 实测工作电流(μA) | T1 | T2 | T3
| IBLE | BLE平均功耗μA | 34.9863 | [10 empty] | OPA1 | 0.57 | ON | ON | ON
| IAVG | 总平均功耗μA | 45.6236 | [10 empty] | OPA2 | 0.6 | OFF | OFF | OFF
| Day | 可使用天数(容量80%) | 29.2246 | [10 empty] | OPA3 | 0.38 | ON | ON | ON
[14 empty] | DAC1 | 0.91 | ON | ON | ON
(AFE) BH66F2452 | 功能 | 实测工作电流(μA) (测量值) | 典型工作时间(ms) (测量值) | 典型耗电量(μA*s) | 耗电占比 | [8 empty] | DAC2 | 0.9 | OFF | OFF | OFF
| T1工作 | 460.44 | 70.925 | 32.6567 | 5.117% | [8 empty] | DAC3 | 0.76 | ON | ON | ON
| T2工作测量 | 716.25 | 199.2 | 142.677 | 22.35% | [8 empty] | DACVREF | 3 | ON | ON | ON
| T3激励休眠 | 7.75 | 59729.875 | 462.9065 | 72.53% | [8 empty] | ADC | 688.44 | OFF | ON | OFF
[14 empty] | MCU@4MHz | 454.82 | ON | OFF | OFF
(BLE) HT32F67595 | 功能 | 实测工作电流(μA) (测量值) | 典型工作时间(ms) (测量值) | 典型耗电量(μA*s) | 耗电占比 | [8 empty] | MCU@400kHz | 66.04 | OFF | OFF | OFF
| T1工作 | 2420 | 71.125 | 172.1225 | 8.197% | [8 empty] | MCU@4MHz空闲模式 | 259.59 | OFF | OFF | OFF
| T2休眠 | 11.17 | 59580.376 | 665.5128 | 31.69% | [8 empty] | MCU@400kHz空闲模式 | 22.19 | OFF | ON | OFF
| T3广播 | 2712 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | HALT | 2.13 | OFF | OFF | ON
| T4连接 | 3622 | 342.2 | 1239.4484 | 59.02% | [8 empty] | 总电流μA |  | 460.44 | 716.25 | 7.75
| T5数据发送（17Bytes) | 3622 | 6.299 | 22.815 | 1.086% | [8 empty] | 说明 |  | 工作状态 测量电路开启 MCU 4MHz运行 ADC未测量 | 测量状态 测量电路开启 MCU 400kHz空闲模式下运行 ADC测量 | 激励状态 测量电路开启 MCU休眠 ADC未测量
AFE↔BLE波特率 | 38400
BLE | T1_1 | T1_2 | T2_1 |  |  | T1_3 | T1_4 | T1_5 | T1_6 | T1_7 | T1_8 | T2_2 | T3 |  | T4 |  | T5
| 唤醒AFE延迟 | 发送测量命令 | 休眠等待AFE测量结果 |  |  | 高速时钟稳定 | OS程序调度：唤醒 | 接收测量数据 | OS程序调度： UART 消息队列 控制AFE休眠 | 数据解析 OS程序调度：BLE休眠 | BLE 协议栈运行 | 休眠 | 广播 |  | 连接 |  | 发送
时间(ms) | 0.3 | 20.3125 | 207 |  |  | 12 | 4.2 | 20.3125 | 6 | 6 | 2 | 59373.376 | 0 |  | 342.2 |  | 6.299 |  | 60000 | 单次周期时间
电流(μA) | 11.17 | 2420 | 11.17 |  |  | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 11.17 | 2712 |  | 3622 |  | 3622
耗电量 | 3.351 | 49156.25 | 2312.19 |  |  | 29040 | 10164 | 49156.25 | 14520 | 14520 | 4840 | 663200.6099 | 0 |  | 1239448.4 |  | 22814.978 |  | 34.9863 | BLE平均功耗
BLE↔AFE | CS拉低延迟 | UART |  |  |  | DRDY拉低延迟 |  | UART | CS拉高 | DRDY拉高
| BLE唤醒AFE | BLE发送测量命令 | AFE数据测量 |  |  | AFE唤醒BLE |  | AFE发送测量数据 | BLE控制休眠AFE | AFE控制休眠BLE
AFE | T1_1 | T1_2 | T1_3 | T2_1 | T2_2 | T1_4 |  | T1_5 | T1_6 | T3
| 唤醒 | 接收测量命令 | 解析命令 | ADC测量 | 电流计算 | 唤醒BLE延迟 |  | 发送测量数据 | 等待BLE控制休眠 | 休眠
时间(ms) | 0.3 | 20.3125 | 7.8 | 175.2 | 24 | 16.2 |  | 20.3125 | 6 | 59729.875 | [8 empty] | 60000 | 单次周期时间
电流(μA) | 460.44 | 460.44 | 460.44 | 716.25 | 716.25 | 460.44 |  | 460.44 | 460.44 | 7.75
耗电量 | 138.132 | 9352.6875 | 3591.432 | 125487 | 17190 | 7459.128 |  | 9352.6875 | 2762.64 | 462906.5312 | [8 empty] | 10.6373 | AFE平均功耗